Seminarium Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach : 7 listopada 2001 r. Politechnika Opolska

Pomiar strumienia cieczy przepływomierzem laserowym

dr inż. Sławomir Zator

# Wygłoszony referat przedstawił badania teoretyczne i doświadczalne nad prototypem przepływomierza wykorzystującego anemometr laserowy do pomiaru strumienia objętości w kanale zamkniętym. Pożądane cechy takiego przepływomierza to:

## spełnienie wymagań przepływomierza kontrolnego,

## szeroki zakres pomiarowy rzędu 1:100 i więcej,

## niepewność pomiaru strumienia 0.2% wartości mierzonej,

## kompensacja wpływu zmiany temperatury wody,

## brak konieczności wzorcowania na wodnym stanowisku kontrolnym lub ograniczenie wzorcowania do kilku punktów pomiarowych.

# Nasuwa się pytanie, po co budować taki przepływomierz? Pierwszy powód to chęć wyeliminowania ze stanowiska kontrolnego części zawierającej zbiorniki pomiarowe, układy przerzutowy, wagi, etc. w zamian za jeden lub kilka przepływomierzy kontrolnych. Gdyby przepływomierz należało jednak okresowo wzorcować należałoby pozostawić w stanowisku kontrolnym jeden zbiornik pomiarowy, układ przerzutowy i wagę w celu okresowego sprawdzania przepływomierzy kontrolnych.

# Przedstawiono metody pomiaru strumienia przy użyciu metod laserowych: metody bezpośrednie pomiaru profilu prędkości w całej objętości przekroju kanału (GDV, PIV, tomografia) oraz metody pośrednie oparte o pomiary punktowe (LDV).

# Przedstawiono przykładowe realizacje przepływomierzy: prototyp przepływomierza dla gazu zrealizowanego przez PTB (Berlin), przepływomierz do wody LIR 01 firmy Optocontrol oraz przepływomierze medyczne do pomiaru strumienia masy i objętości krwi.

# Przed zaprojektowaniem części hydraulicznej kanału pomiarowego przepływomierza należało odpowiedzieć na szereg pytań odnośnie konstrukcji prototypu przepływomierza np. czy w kanale pomiarowym stabilizować czy zawirowywać strugę przed strefą pomiaru, jaką ewentualną dyszę lub turbulizator zastosować, wykorzystać odwzorowanie w przód czy w tył w anemometrze laserowym, stosować cały kanał przeźroczysty czy tylko okna optyczne, etc. ?

# Zadania, jakie zrealizowano to zaprojektowanie i przebadanie kanału hydraulicznego przepływomierza oraz układu optycznego anemometru laserowego z układem skanującym.

# Korzystając z programu FIDAP wykonano obliczenia numeryczne dla:

# prostego kanału hydraulicznego

# kanału hydrauliczny z jednym kolanem

# kanału hydraulicznego z dwoma kolanami

# Wykonano prototyp kanału przepływomierza dla przeprowadzonych obliczeń oraz układ optyczny przepływomierza umożliwiający skanowanie pola prędkości wewnątrz kanału.

# Przy użyciu oprogramowania napisanego w Visual Basic i LabVIEW wspomagające pomiary wykonano pomiary. Porównano wyniki aproksymacji współczynnika kcz przepływomierza od częstotliwości Dopplera na podstawie obliczeń teoretycznych i pomiarów dla przepływomierza. Uzyskana na tyle dobrą zgodność wyników symulacji z pomiarami, że bez wzorcowania można wykonywać pomiar strumienia wody z niepewnością 2-2.5% dla zakresu pomiarowego Q max / Q min = 100:1, a po wzorcowaniu 0.5%.

# Uzyskano optymalny punkt pomiaru, w którym stosunek prędkości w nim mierzonej do prędkości średniej w kanale jest prawie stały.

Dalsze kierunki badań to symulacyjne poszukiwania skuteczniejszego turbulizatora strumienia i określenia minimalnych długości kanału przed dyszą, stworzenie algorytmów identyfikacji parametrów modelu przepływomierza na podstawie wymiarów geometrycznych i danych z wzorcowania w kilku punktach pomiarowych. Tworzone jest oprogramowanie do akwizycji danych i sterowania wzorcowaniem w trybie on line. Planowana jest modyfikacja okien optycznych w kanale hydraulicznym oraz części odpływowej przepływomierza, aby móc porównać wyniki pomiarów prędkości z anemometrem FlowLite.