Dr inż. Józef WIORA (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Automatyki, Zakład Systemów Pomiarowych), Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych.

Potencjometria jest działem chemii elektroanalitycznej, w której w warunkach zerowoprądowych jest mierzony potencjał powstający pomiędzy dwoma elektrodami tworzącymi ogniwo pomiarowe, zanurzonymi w roztworze badanym (próbce). Gdy jednocześnie mierzy się stężenia kilku jonów za pomocą kilku elektrod, to wtedy mówi się o pomiarze wieloskładnikowym. Schematycznie pomiar taki przedstawia Rys. 1

Rys. 1. Pomiar potencjometryczny wieloskladnikowy. 1. Elektrody jonoselektywne. 2. Elektroda referencyjna. 3. Roztwór badany. 4. Woltomierze (jonometry, uklad akwizycji danych).

Sygnałem wyjściowym elektrody jonoselektywnej czułej na pewien jon B jest potencjał. Jest on zależny od aktywność jonu głównego i jonów zakłócających obecnych w badanym roztworze, od potencjometrycznych  współczynników selektywności,  temperatury roztworu oraz stałej ogniwa (Rys. 2.). Aktywność jonów jest wielkością teoretyczną, niemierzalną w sposób bezpośredni, powiązaną poprzez współczynnik aktywności z molalnością (stężeniem molalnym). Molalność określa ilość rozpuszczonego składnika w określonej masie rozpuszczalnika.  Kolejną wielkością fizyczną jest stężenie molowe związane ze stężeniem molalnym poprzez gęstość roztworu i masy atomowe składników. Potencjał elektrody pomiarowej jest mierzony względem potencjału elektrody referencyjnej, której potencjał powinien być niezmienny względem roztworu. Jednak ze względu na występowanie potencjału połączenia ciekłego, którego wartość zależy od stężeń roztworów po obu stronach tego połączenia, potencjał elektrody referencyjnej również nie jest stały.

Rys. 2. Zależność pomiędzy stężeniem molowym (molarnością) składnika B (cB) a siłą elektromotoryczną ogniwa potencjometrycznego (EB). Pozostałe oznaczenia: ilość materii nB, objętość V, molalność (stężenie molalne) mB, gęstość roztworu ρ, masa molowa MB, współczynnik aktywności γB, molalność standardowa mo, stała ogniwa EoB, stała gazowa R, temperatura bezwzględna T, liczba ładunków jonu zB, stała Faradaya F.

Potencjometryczne pomiary wieloskładnikowe polegają na wyznaczeniu wartości stężenia wielu jonów za pomocą jednego pomiaru przy jednoczesnym użyciu kilku elektrod jonoselektywnych. Na potencjał elektrody, ze względu na jej skończoną selektywność, wpływa nie tylko jego aktywność jonu głównego, lecz także aktywności innych jonów (jonów zakłócających) występujących w roztworze. Jeśli analizowaną wielkością nie jest aktywność, lecz stężenie danego jonu, to wtedy ujawnia się efekt matrycowy wywołany obecnością innych jonów w próbce. Dzieje się tak, gdyż zarówno współczynnik aktywności wyznaczanego jonu jak i gęstość roztworu są zależne od wszystkich składników w roztworze. Ze względu na skomplikowany model matematyczny zjawisk opisujących te wielkości, by wyznaczyć stężenia jonów, należy dokonać złożonych przekształceń matematycznych. Dlatego też często jedynym rozwiązaniem jest numeryczna aproksymacja parametrów opisujących te modele.

Kolejnym źródłem dokonywanych uproszczeń jest proces wyznaczania wartości parametrów kalibracyjnych elektrod. Składa się on z dwóch etapów: 1) wykonania eksperymentu kalibracyjnego, 2) wyznaczenia parametrów na podstawie sporządzonych pomiarów. Etap pierwszy może być kosztowny, ze względu na wymaganą dużą liczbę pomiarów (szczególnie w pomiarach z użyciem wielu elektrod {ISE}) oraz zużycie odczynników chemicznych. Z tego powodu ważne jest odpowiednie przygotowanie eksperymentu oraz metodyki pomiaru. Etap drugi jest złożony matematycznie i należy zwracać uwagę na błędy, jakie mogą powstać podczas numerycznej aproksymacji parametrów. Prawie zawsze zakres pomiarowy, w którym wykonuje się pomiary, jest znany. Jest to bardzo ważne, ponieważ w procesie kalibracji punkty kalibracyjne i punkty pomiarowe powinny leżeć możliwie blisko siebie.

Przedstawione uproszczenia są źródłem powstania niepewności pomiarowej. By oszacować jej wielkość w pierwszej kolejności należy zbudować diagram przyczynowo-skutkowy przedstawiający wszystkie źródła niepewności. Następnie należy te źródła pogrupować i wyeliminować nieistotne celem uproszczenia diagramu. Ostatnim etapem jest określenie udziału danego źródła na szacowaną niepewność.

Każde połączenie strzałek diagramu ma swoje odzwierciedlenie w modelu matematycznym zjawisk fizykochemicznych. Należy pamiętać, że takie modele są jedynie przybliżeniem rzeczywistości i są kolejnym źródłem niepewności. W zależności od zastosowania używa się modeli bardziej ogólnych bądź szczegółowych. Okazuje się, że podejście bardziej ogólne może być źródłem dużych niepewności szczególnie w pomiarach wieloskładnikowych. Przykładowo: najczęściej wartość współczynnika aktywności określa się za pomocą modelu Debye’a-Hückela, którego wartość zależy od siły jonowej roztworu. Odbiega on jednak od aproksymacji Pitzera, która określa wartość tego współczynnika także od stężenia wszystkich jonów będących w mieszaninie.

Podobna sytuacja ma miejsce w procesie kalibracji elektrod. Różne metody różnią się nie tylko sposobem przeprowadzania tej czynności i pracochłonnością, lecz także wartościami otrzymanych parametrów kalibracyjnych. Obecnie istnieje możliwość symulacyjnego porównania tych procesów.

Typowym sposobem wyznaczania charakterystyk elektrod jonoselektywny jest wykonywanie pomiarów w naczyniach zawierających różne stężenia jonów. Takie podejście cechuje się dużą pracochłonnością i tym, że otrzymana charakterystyka posiada jedynie kilka do kilkunastu punktów pomiarowych, co może być niewystarczające do dokładnej analizy modeli zjawisk fizyko-chemicznych. Autor opracował i zbudował system przeznaczony do automatycznego wyznaczania tych charakterystyk. Cechuje się on tym, że przygotowuje się jedynie roztwór początkowy, który następnie jest sukcesywnie rozcieńczany. Pomiary jak i cały proces wykonywane są automatyczne za pomocą komputera. Tak otrzymana charakterystyka może posiadać od kilkudziesięciu do kilkuset punktów pomiarowych przy niewielkiej pracochłonności laboranta.

Opracowano także algorytm wyznaczający współczynniki kalibracyjne elektrod jonoselektywnych. Zależność pomiędzy aktywnością a potencjałem elektrody jest logarytmiczna (Rys. 2.), co jest źródłem trudności w zastosowaniu typowych metod optymalizacji, które zazwyczaj ograniczają się do równań liniowych. Algorytm ten bazuje na metodzie ważonych najmniejszych kwadratów. Ponadto równanie elektrody przedstawiono za pomocą dwóch równań liniowych, które są naprzemiennie optymalizowane. Okazuje się, że takie podejście nie tylko bardzo dobrze aproksymuje wyniki, lecz także jest odporne na warunki początkowe. Zastosowanie tego algorytmu jest cenne w symulacjach procesów kalibracyjnych elektrod.

Podsumowując można stwierdzić, że przy użyciu obecnie dostępnych narzędzi elektronicznych jest możliwe określenie dopuszczalnej niepewności wszystkich składowych biorących udział w potencjometrycznym pomiarze wieloskładnikowym w celu spełnienia założonej końcowej niepewności pomiarowej.