Dr hab. inż. Stanisław WALUŚ (Politechnika Śląska, Instytut Automatyki, Zakład Systemów Pomiarowych) Pomiar strumienia objętości metodą znacznikową

Pomiary strumienia objętości płynu są stosowane zarówno w przewodach zamkniętych, jak i otwartych. Średnice przewodów zamkniętych wynoszą od kilku milimetrów do kilku metrów, natomiast szerokości przewodów otwartych mogą wynosić do kilkuset metrów. Stosowanych jest wiele zasad pomiaru i stąd istotny jest problem doboru najbardziej odpowiedniego przepływomierza do konkretnego zadania pomiarowego. W wielu przypadkach wymagania stawiane odcinkowi pomiarowemu ze względu na zastosowanie danego przepływomierza nie są spełnione. Ponieważ istnieje co najmniej kilkadziesiąt rodzajów różnych przepływomierzy można uważać, że zawsze uda się dobrać spełniający stawiane warunki. Niekiedy warunki są tak trudne (np. górska rzeka, potrzeba jednorazowego wyznaczenia strumienia objętości z niewielką dokładnością), że żaden z przepływomierzy nie może być zastosowany ze względu na wymagania metrologiczne lub koszty pomiaru. W takich przypadkach stosuje się metodę znacznikową. Metody znacznikowe dzielą się na dwie grupy: 1) metody rozcieńczania (dilution methods), 2) metoda czasu przejścia (transit time method). W metodach rozcieńczania wyróżnia się metodę stałego strumienia wtrysku (constant-rate injection method) i metodę całkowania (integration method).

Metoda czasu przejścia jest to metoda, w której strumień płynu obliczany jest na podstawie pomiaru czasu przejścia znacznika między dwoma pomiarowymi przekrojami poprzecznymi. Metoda ta nosi również nazwę metody obłoku.  W tej metodzie mierzony jest czas przemieszczenia się charakterystycznej części strugi między dwoma punktami i prędkość płynu obliczana jest ze wzoru:

v=LΔt,

gdzie: L – odległość od miejsca wprowadzenia do miejsca detekcji znacznika lub odległość pomiędzy detektorami, Δt – czas od momentu wprowadzenia do momentu detekcji znacznika, lub czas pomiędzy detekcją sygnału w pierwszym i drugim detektorze.

Mierzony strumień objętości oblicza się ze wzoru:

qv=kLSΔt,

gdzie: S – pole przekroju strugi, k – współczynnik wzorcowania równy stosunkowi prędkości średniej po przekroju strugi płynu w rurociągu (lub kanale otwartym) do zmierzonej prędkości w urządzeniu pierwotnym przepływomierza.

Metoda stałego strumienia wtrysku jest to metoda, w której znacznik o znanym stężeniu jest wtryskiwany stałym i znanym strumieniem do jednego przekroju poprzecznego przewodu, a jego rozcieńczenie jest mierzone w drugim przekroju poprzecznym położonym po stronie odpływowej, gdzie występuje całkowite wymieszanie znacznika. Miejscem najbardziej odpowiednim do zastosowania opisywanej metody są płytkie cieki górskie, gdyż inne metody w takich miejscach bywają nieskuteczne. Dzięki naturalnej właściwości takich cieków jak burzliwy przepływ, wprowadzony wskaźnik jest równomiernie rozprowadzany po przekroju kanału pomiarowego. Dokonując pomiaru stężenia roztworu poniżej punktu, w którym nastąpiło wymieszanie wskaźnika jesteśmy w stanie z dużą dokładnością wyznaczyć wartość strumienia objętości. Równanie bilansu wskaźnika ma postać:

qvc0+qv1c1=qv+qv1c2,,

gdzie: qv – mierzony strumień objętości, c0 – stężenie wskaźnika w mierzonym strumieniu przed miejsce wprowadzania wskaźnika, qv1 – strumień objętości wprowadzanego wskaźnika, c1 – stężenie wprowadzanego wskaźnika, c2 – stężenie wskaźnika w pobieranej próbce z miejsca, gdzie nastąpiło  całkowite wymieszanie.

Z tego równania uzyskuje się wzór do wyznaczenia wartości strumienia objętości:

qv=qv1c1−c2c2−c0.

Problemem w tej metodzie może być pomiar małego stężenia składnika c2 i błąd tego pomiaru będzie decydował o błędzie metody ze względu na to, że wartość qv1 i c1 mogą być określone dość dokładnie. Wskaźnik taki powinien być nietoksyczny, nie reagować z materiałem rurociągu lub ściankami kanału i nie zmieniać właściwości strumienia.

Metoda całkowania może być stosowana zarówno przy pomiarze strumienia objętości w przewodach zamkniętych jak i w przewodach otwartych, i nie jest potrzebna znajomość przekroju przepływowego przewodu. Polega ona na wprowadzeniu do mierzonego strumienia pewnej ilości znacznika o ściśle określonym, znanym stężeniu cw i objętości Vw w sposób impulsowy. Pomiaru stężenia wskaźnika dokonujemy w czasie tk zapewniającym pełne przejście znacznika przez przekrój kontrolny. Dla metody integracyjnej równanie bilansu znacznika wygląda następująco:

qvtkc0+Vwcw=qv+Vwtk0tkc(t)dt,

gdzie: c(t) – stężenie znacznika w miejscu poboru próbki.

Strumień objętości wyznacza się następująco:

qv=Vwcw−Vwtk0tkc(t)dt/0tkc(t)dt−tkc0.

Dokładność metody zależy od znajomości objętości próbki Vw, stężenia znacznika cw, błędu pomiaru c(t) i dokładności całkowania lub błędu związanego z sumowaniem, gdy próbka jest pobierana w sposób nieciągły oraz błędu pomiaru c0. Błędy Vw i cw można zmniejszyć w porównaniu z błędem pomiaru c(t) do wartości mało znaczących. Aby zmniejszyć błąd pomiaru c(t) stosuje się metodę porównawczą z roztworem wzorcowym.

W metodzie znacznikowej stosowane są różnego rodzaju znaczniki i detektory: konduktometryczne, fotometryczne, jonizacyjne, optyczne, ultradźwiękowe, fluoroscencyjne. Zastosowanie znaczników indukcyjnych zestawiono w tablicy 1.

| Typ znacznika | Substancja znacznika | Zastosowania | Detektory |
| --- | --- | --- | --- |
| jonizacyjny | zjonizowany gaz | gazy | kolektor jonów |
| magnetyczny | namagnesowane jądra atomowe | ciecze | cewka |

Tablica 1. Metody znacznikowe indukcyjne

Zastosowanie znaczników wtryskowych przedstawiono w tablicy 2.

| Typ znacznika | Substancja znacznika | Zastosowania | Detektory |
| --- | --- | --- | --- |
| przewodnościowy | sól | woda | elektrody |
| cieplny | ciepła lub zimna ciecz | ciecze i gazy | termoanemometr |
| gazowe | dwutlenek węgla, tlenek azotu | gazy | spektrometr podczerwieni |
| barwnik | rodamina, dwuchromian sodu, błękit metylowy, | przeźroczyste ciecze i gazy | pyłomierz, kolorymetr |
| radioaktywny | izotop radioaktywny | gaz i ciecze | licznik G-M, licznik scyntylacyjny |

Tablica 1. Metody znacznikowe wtryskowe

W zależności od sposobu zadawania znacznika i sposobu jego detekcji pomiar strumienia płynu może być próbkującym lub całoprzewodowym. Gdy mierzona jest prędkość maksymalna, wówczas należy wziąć pod uwagę współczynnik zależności prędkości maksymalnej od średniej, zależny od liczby Reynoldsa Re. Uwzględnienie tego współczynnika pozwala na zmniejszenie błędu dodatkowego. Jeżeli model rozkładu prędkości jest wyrażony wzorem Prandtla, to do obliczenia średniej prędkości przepływu w przekroju poprzecznym należy posługiwać się wzorem:

vśr= vmax⋅2n2/ 2n+1 ⋅ n+ 1,

gdzie: n – wykładnik zależny od liczby Reynoldsa i chropowatości ścianki przewodu.

Błąd wyznaczania strumienia objętości zmienia się od ± (0.1-0.2)% do ± (2-3)%, stąd też istnieje możliwość stosowania tej metody do wzorcowania lub sprawdzania innych przepływomierzy w miejscu pracy. Warunkiem uzyskania tej dokładności jest regularny kształt kanału na całej długości odcinka pomiarowego. Analizę metody znacznikowej: zastrzyku i rozcieńczania w porównaniu z innymi metodami można dokonać w oparciu o następujące kryteria porównania: występowanie trwałego spadku ciśnienia, ingerencja w strugę płynu – możliwość wystąpienia awarii, czy metoda jest próbkującą czy całoprzewodową – a tym samym czy potrzebna jest znajomość modelu rozkładu prędkości, metoda ciągła czy okresowa.

Porównując różne metody pomiaru strumienia objętości w przewodach otwartych widać, że nie ma metody uniwersalnej – najlepszej dla wszystkich warunków. Stąd, w niektórych przypadkach jedynie może być zastosowana metoda znacznikowa. Metoda zastrzyku jest stosunkowa prosta, jednak wymaga znajomości przekroju pola przepływowego w przewodzie i ustalenie zależności między zmierzoną prędkością a prędkością średnia w całym przekroju przepływowym nie jest na ogół łatwe. Metoda rozcieńczania stosowana jest przede wszystkim w przypadku przepływu turbulentnego, dzięki czemu wprowadzony wskaźnik jest rozprowadzany w całym przekroju pomiarowym. Pozwala ona na pomiar ciągły, jednak ze względu na konieczność ciągłego dozowania wskaźnika nie jest często stosowana. W metodzie tej nie jest potrzebna znajomość modelu rozkładu prędkości.