dr inż. Sławomir ZATOR (Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych) Nowa metoda kalibracji laserowych anemometrów dopplerowskich

Kalibracja i justyfikacja prędkościomierzy (układów pomiaru prędkości liniowej) np. laserowych anemometrów dopplerowskich (ang. LDA) obywa się m.in. przy użyciu wirującego dysku. Współczynnik kalibracji anemometru jest ilorazem prędkości liniowej obracającej się tarczy (w wybranym punkcie) do zmierzonej częstotliwości Dopplera. Określenie prędkości liniowej wymaga znajomości odległości punktu pomiaru (w rzeczywistości środka obszaru pomiarowego LDA) od osi obrotu dysku. Zbudowane urządzenie składa się z silnika obracającego tarczę szklaną, układów pomiaru prędkości kątowej tarczy i przesuwu silnika w przestrzeni w trzech ortogonalnych kierunkach.

Klasycznie obliczenie prędkości liniowej wymaga pomiaru promienia, w którym krzyżują się promienie lasera anemometru. Dokładny pomiar promienia jest trudny do wykonania, ze względu na „niematerialność” obszaru pomiarowego czujnika. W zaproponowanej nowej metodzie pomiary wykonuje się w dwóch punktach tarczy. Nie jest przy tym potrzebna znajomość promieni, dla których przeprowadza się pomiary. Jest to istotną cechą zaproponowanego rozwiązania.

Opierając się o definicję współczynnika kalibracji anemometru laserowego kV można wyrazić go także jako związek pomiędzy częstotliwością Dopplera fD, prędkością kątową  i promieniem r.

kV=ωrfD

Wyznając kv dla dwóch promieni r1 i r2 oraz wykorzystując wyrażenie (r1+r2), do eliminacji z mianownika promienia r2 uzyskuje się równanie:

kV=r1+r2fD1ω1+fD2ω2=LfD1ω1+fD2ω2

Punkty charakterystyczne, w których wykonuje się pomiary mogą znajdować się po przeciwnych stronach osi obrotu tarczy (rys. 1).

a)b)

##### Rys. 1. Punkty i oznaczenia na tarczy imitatora

Do obliczenia współczynnika kV wymagana jest suma promieni r1 i r2, którą  można przybliżyć odległością L. Gdy płaszczyzna pomiaru jest obrócona i punkty są przesunięte, podstawowe równanie przekształca się do postaci:

kV=r1+r2fD1ω1cos(α1+β)+fD2ω2cos(α2β)

Przy nieobróconej płaszczyźnie pomiaru obliczony błąd współczynnika kv wynosi zero, tak przy symetrycznym (rys. 2a) jak i niesymetrycznym położeniu punktów pomiarowych nawet dla dużych przesunięć X. Lecz takie idealne usytuowanie czujnika w rzeczywistych warunkach pomiaru jest trudne do uzyskania. Interesująca jest zależność błędu kV od przesunięcia X (rys. 3b), która widoczna jest dopiero przy powiększeniu. Można zauważyć obszar przegięcia krzywych (rys. 4a). Lokalne minimum jest zawsze usytuowane dla przesunięcia X równego zero, a lokalne maksimum i przesuniecie, dla którego występuje zerowy błąd, wzrasta wraz z kątem obrotu. Ta prawidłowość pozwala określić funkcje, dzięki którym można wyznaczyć przesunięcie, dla którego występuje zerowy błąd kV oraz kąt obrotu płaszczyzny pomiaru.

a) b)

Rys. 2. Błąd współczynnika kV w funkcji kata obrotu płaszczyzny pomiaru (a) i w funkcji przesunięcia X (b)

Oszacowanie niepewności współczynnika kalibracji można wykonać opierając się na równaniu opisującym kv. Składnik niepewności związany z pomiarem odległości, zależy od sposobu rejestracji sygnału Dopplera i wynosi:

- 0,007% - dla synchronizacji pomiaru częstotliwości Dopplera z położeniem       tarczy;

- 0,046% - przy rejestracji sygnału Dopplera generowanego przez wszystkie      cząstki posiewu.

W zbudowanym prototypie dominującym składnikiem niepewności okazała się jednak niepewność pomiaru prędkości kątowej dysku. Złożona rozszerzona niepewność wyznaczania kV wyniosła 0,07%.