Komisja Metrologii

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2007 r. wygłoszono następujące referaty:

Dr inż. Janusz Żelezik (Politechnika Śląska, Instytut Automatyki, Zakład Systemów Pomiarowych) Korekcja błędów w przetwornikach ciśnienia z wykorzystaniem procesora analogowego

## Wstęp

Jednym z najważniejszych problemów, jakie występują przy budowie przetworników ciśnienia na bazie piezorezystancyjnych czujników ciśnienia, jest kompensacja dodatkowych błędów temperaturowych. Sensory krzemowe  mają duże błędy temperaturowe zera i zakresu, które w zależności od zakresu temperatur pracy mogą sięgać kilku, czy kilkunastu procent, a ponadto błędy te są przeważnie nieliniową funkcją temperatury. W przetwornikach klasycznych z analogowym kondycjonowaniem sygnałów i wyjściem prądowym 4-20 mA kompensację realizowano za pomocą dobieranych, dodatkowych elementów analogowych, np. rezystorów stałych, termistorów itp. Ograniczenie możliwej do osiągnięcia dokładności kompensacji wynika w tego typu rozwiązaniach z nieliniowości błędów temperaturowych, niedokładności samych elementów realizujących kompensację oraz oczywiście błędów pomiarów charakterystyk temperaturowych czujników.

W przetwornikach inteligentnych wymagania dokładnościowe są większe, 
w tym także odnośnie korekcji błędów dodatkowych. Zadanie kompensacji błędów dodatkowych wykonuje się na drodze cyfrowej według odpowiednich współczynników zapisanych w EEPROM-ie przetwornika.

Ogólnie stosuje się w przetwornikach inteligentnych dwa rodzaje bloków pomiarowych odnoszące się do sposobu kondycjonowania sygnałów z czujników 
i przetwarzania pomiarów:

- zasadnicze przetwarzanie sygnałów odbywa się na drodze analogowej, jednak parametry toru analogowego – jak wzmocnienie i przesunięcie zera - są sterowane cyfrowo. Stosowane są tu często rozbudowane tzw. analogowe procesory sygnałów - analog sensor signal processors (ASSP)

- przetwarzanie w torze analogowym jest ograniczone do minimum, 
a obróbka sygnału – w tym kompensacja błędów – odbywa się na drodze cyfrowej w układzie mikroprocesorowym. Mają tu zastosowanie cyfrowe procesory sygnałów - digital sensor signal processors (DSSP)

Przykładami procesorów analogowych są MAX1452 (Maxim-Dallas) 
i PGA309 (Texas Instruments). Praca dotyczy badań nad zastosowaniem procesora MAX1452. Zaproponowano udoskonalone algorytmy kompensacji oraz przeprowadzono badania eksperymentalne.

## Zasada kompensacji

Kluczowymi elementami umożliwiającymi cyfrowe dostrajanie analogowego toru pomiarowego w procesorze są przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC), które realizują mnożenie sygnału analogowego Vwe przez liczbę N, zadaną cyfrowo Vwy=α⋅N⋅Vwe. Na uproszczonym schemacie funkcjonalnym procesora MAX1452, pokazanym wraz z sensorem na rys. 1, zaznaczono 2 pary 16-bitowych DAC, których wejścia cyfrowe są sterowane współczynnikami z EEPROM-u. I tak:

- Offset DAC i Offs. TC DAC służą do korekcji temperaturowego błędu zera przez przesunięcie – w funkcji temperatury - zera wzmacniacza w torze głównym przetwornika;

- FSO DAC i FSO TC DAC korygują czułość czujnika z temperaturą przez dobór prądu zasilania mostka, ponieważ napięcie nierównowagi jest proporcjonalne do prądu zasilania.

W obu przypadkach kompensacja może być wykonana dwoma metodami, 
w zależności od sposobu wypracowania sygnału zależnego od temperatury:

Rys. 1. Schemat funkcjonalny procesora MAX1452

a) Jako napięcie odniesienia FSO TC DAC i Offs. TC DAC wykorzystuje się napięcie zasilania mostka Vb(T), które przy zasilaniu prądowym jest zależne od temperatury. Sygnały kompensacyjne wypracowane 
w DAC są tu proporcjonalne do  Vb(T) (wymnożone przez dobrane stałe współczynniki , ). Ten sposób kom-pensacji nazwano quasili-niowym.

b) Napięcia odniesienia dwóch pozostałych DAC: FSO i Offset są stałe, natomiast na wejścia cyfrowe są podawane współczynniki 
z EEPROM-u wybierane kodem z wyjścia cyfrowego czujnika temperatury. W ten sposób mogą być wypracowane napięcia korekcyjne będące schodkową funkcją temperatury – stąd nazwa kompensacji schodkowej.

Na rys. 2 wyjaśniono zasadę kompensacji obiema metodami przykładowo 
w odniesieniu do błędu zera. Stałe współczynniki kompensacji quasiliniowej są dobierane w dwóch temperaturach, a błąd resztowy po kompensacji wynika z innego charakteru nieliniowości błędu czujnika i bazowego napięcia Vb(T). W kompensacji schodkowej dopasowuje się napięcie kompensujące do błędu z dokładnością odpowiadającą kwantowi czujnika temperatury (ok. 1,45oC), stąd błąd resztowy ma kształt piłokształtny o amplitudzie zależnej od nachylenia krzywej błędu początkowego.

## Badania eksperymentalne i wnioski

Przeprowadzono badania doświadczalne kompensacji czujników krzemowych 
o zakresie 100 kPa. Stosowano oddzielnie każdą z przedstawionych metod i wtedy błędy temperaturowe w przedziale 0 – 50oC można zmniejszyć do poziomu 0,3% zakresu, co jest wystarczające w mniej dokładnych aplikacjach. Badania wykazały, że oprócz wymienionych w poprzednim akapicie błędów metody, dla dokładności kompensacji istotne są również zakłócenia i błędy pomiarów, które wykonuje się 
w celu doboru współczynników kalibracyjnych. Zastosowano następnie dwustopniową procedurę kompensacji: w I etapie kompensację quasiliniową, a następne polepszenie metodą kompensacji schodkowej. Uzyskano bardzo dobre wyniki korekcji – błędy poniżej 0,1% za-kresu. Rys. 3 pokazuje przy-kładowe rezultaty w odnie-sieniu do błędu zakresu.

Wnioski są następujące:

Rys. 2. Zasada dwóch metod kompensacji błędu „0”:

a) quasiliniowej;  b) schodkowej.

- Procesor analogowy zapewnia wysoką jakość kompensacji błędów i nie ustępuje procesorom cyfrowym.

W wielu przetwornikach inteligentnych stosuje się nadal sygnał pętli prądowej 4-20 mA i zastosowanie procesora analogowego nie wymaga  w torze głównym konwersji A/C i C/A, przez co redukuje się szumy kwantowania.

Rys. 3.	Zmierzone błędy  temperaturowe zakresu bez    kompensacji oraz po kompensacji quasiliniowej i łącznej

- Najlepsze efekty korekcji uzyskuje się po procedurze dwustopniowej.

- Algorytm kompensacji i kalibracji pierwotnej jest sformalizowany i może być
zastosowany  na stanowisku skomputeryzowanym

- Dzięki cyfrowemu interfejsowi szeregowemu procesora jest możliwość, aby połączyć poszczególne etapy produkcji przetworników w jeden zautomatyzowany proces: prekalibracja, eksperymentalna kompensacja, testy sprawdzające, wygenerowanie dokumentacji 
z charakterystykami metrologicznymi.