Komisja Metrologii

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2007 r. wygłoszono następujące referaty:

Dr inż. Wojciech Kalinowski  (Instytut Szkła Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych , Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska , Opole) Akredytacja Laboratorium Pomiarów Przemysłowych

1. Wprowadzenie

W Zakładzie Inżynierii Procesowej działa mobilne Laboratorium Pomiarów Przemysłowych. W 2007 roku Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji Nr AB-799 w zakresie pomiarów emisji pyłowej i gazowej. Stanowi to potwierdzeniem wdrożenia systemu jakości, zgodnie z normą PN-EN-ISO 17025., co świadczy o tym, że stosowane techniki i procedury oraz wyposażenie gwarantują uzyskanie rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych wyników.

2. System jakości

Wdrożony system jakości reguluje zasady funkcjonowania Laboratorium Pomiarowego wg szczegółowych zasad, opisanych w normie. Dokumentacja systemu obejmuje  :

- Księgę Zarządzania – KZ-EP -1-16,  zawierającą 16 procedur ogólnych opisujących zarówno organizację pracy Laboratorium i kompetencje personelu, jak i zasady sporządzania, kontroli i obiegów dokumentów ,a zwłaszcza sposoby komunikowania się z klientem, skargi i reklamacje, zasady dokumentowania i archiwizacji wyników badań, nadzory nad dokumentami, zasady współpracy z podwykonawcami oraz nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu i zasady jego doskonalenia.

- Księgę Kompetencji Technicznych – KKT–EP- 1-10, zawierająca 10 procedur dotyczących zagadnień technicznych związanych z przygotowaniem pomiarów,  metodyką badań, sposobem poboru prób, przedstawieniem wyników badań i oceną dokładności pomiarów oraz  zagadnień organizacyjnych związanych z postepowaniem dot. wyposażenia Laboratorium, zakupami, postępowaniem z obiektami do badań,  próbkami, umożliwiających zachowanie dokładności i spójności pomiarowej

- Księgi SOP- EP-1-12 , zawierające opis akredytowanych metod pomiarowych, DTR urządzeń, opis zasad obsługi i konserwacji wyposażenia oraz wykaz stosownych norm i przepisów szczegółowych dotyczących utrzymania gotowości technicznej sprzętu.

- Księgi LOG odnoszą się bezpośrednio do wyposażenia laboratorium. Zawierają bieżąca dokumentację i protokoły wzorcowania, cechowania, napraw itp. dotyczących bieżącej kontroli stanu aparatury pomiarowej.

3. Zakres  działania

Mobilne Laboratorium Pomiarowe jest przystosowane do wykonywania pomiarów procesów technologicznych, prób gwarancyjnych oraz odbiorczych na obiektach przemysłowych. Przedmiotem akredytacji objęte są

- pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych wykonuje się metodą grawimetryczną przy pomocy automatycznego pyłomierza typu EMIOTEST 2598 i EMITEST 1592 wg PN-Z-04030-7:1994

- pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych wykonanych metodą elektrochemiczną za pomocą automatycznych analizatorów gazów typu IMR-3000p wg PN-ISO 10396:2001

Szczegółowy wykaz pomiarów akredytowanych oraz przyporządkowane im normy i procedury badawcze przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1.

| Badane obiekty / Grupa obiektów | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| Powietrze atmosferyczne, gazy odlotowe | Ciśnienie  zakres: 10 Pa – 10,34x104 Pa Temperatura zakres: 273 K – 873 K Stopień zawilżenia gazu zakres: 0,005 kg/kg – 0,5 kg/kg Prędkość przepływu gazu zakres: 1,0 m/s – 50 m/s Stężenie pyłu zakres: 0,2 mg/m3n – 500 mg/m3n Emisja pyłu 125 kg/h Metoda grawimetryczna | PN-Z-04030-7:1994 SOP-EP-01 wydanie 2 z dnia 29.09.2005 r. SOP-EP-08 wydanie 2 z dnia 06.09.2005 r. |
|  | Koncentracja:  O2 zakres: 0,1 % - 20,9 % CO zakres: 40 ppm – 40000 ppm CO2** zakres: 0,2 % - 50 % SO2 zakres: 20 ppm – 4000 ppm NOx zakres: 1,0 ppm – 2000 ppm Ciśnienie zakres: 10 Pa – 10,34x104 Pa Temperatura zakres: 273 K – 873 K Stopień zawilżenia gazu zakres: 0,005 kg/kg – 0,5 kg/kg Prędkość przepływu gazu zakres: 1,0 m/s – 50 m/s Emisja: CO – 12500 kg/h SO2 – 2900 kg/h NOx – 1025 kg/h Metoda elektrochemiczna **- chemiczna | PN-Z-04030-7:1994 PN-ISO 10396:2001 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69 GIOŚ z dnia 14.08.1992 r. „Wytyczne wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych przy pomocy automatycznych analizatorów gazów z czujnikami elektrochemicznymi” SOP-EP-02 wydanie 2 z dnia 04.09.2005 r. SOP-EP-08 wydanie 2 z dnia 06.09.2005 r. |
|  | Koncentracja: O2 zakres: 0,1 % - 20,9 % CO zakres: 40 ppm – 40000 ppm CO2 zakres: 0,2 % - 50 % SO2 zakres: 20 ppm – 4000 ppm NOx zakres: 1,0 ppm – 2000 ppm | PN-Z-04008-6:2000 SOP-EP-0 wydanie 2 z dnia 05.09.2005 r. SOP-EP-04 wydanie 2 z dnia 30.09.2005 r. SOP-EP-05 wydanie 2 z dnia 24.09.2005 r. SOP-EP-10 wydanie 2 z dnia 23.09.2005 r. SOP-EP-08 wydanie 2 z dnia 06.09.2005 r. |

Laboratorium Pomiarów Przemysłowych dysponuje legalizowaną aparaturę pomiarową. Oprócz pomiarów ujętych w zakresie akredytacji wykonuje pomiary eksploatacyjne i gwarancyjne oraz próby odbiorcze maszyn i urządzeń, a zwłaszcza:

- pomiary parametrów technologicznych z możliwością ciągłej rejestracji (temperatura, ciśnienia, strumienie masy i objętości gazów)

- pomiary imisji i unosu pyłów z określeniem całkowitej oraz przedziałowej skuteczności odpylania urządzeń odpylających

- analiza ziarnowa emitowanych pyłów (określenie PM-10)

- pomiary rozkładu ziarnowego pyłów techniką laserową (LAU-14)

- wielkości emisji HCL i HF, WWA i TOC

Pomiary akredytowanego laboratorium dostarczają rzetelnych informacji pozwalających na wykonanie analiz i ekspertyz w zakresie oceny jakości procesów technologicznych , a zwłaszcza

- badanie przyczyn zakłóceń procesów wypalania klinkieru, wapna, ceramiki budowlanej, prażenia gipsu, suszenia i przemiałów materiałów mineralnych,

- oceny technologii pod kątem najlepszych dostępnych technik (BAT)

- weryfikacja energetycznych procesów produkcyjnych (auditing) według zaleceń i standardów Unii Europejskiej

- pomiary bilansowe masy i ciepła obiektów technologicznych zwłaszcza pieców, młynów, suszarni

- diagnostyka pracy filtrów workowych (określenie uszkodzonego rzędu elementów filtracyjnych oraz prawidłowości pracy zaworów w układzie regeneracji)

4. Podsumowanie

Wprowadzenie systemu jakości wg PN –EN-ISO-17025 pozwoliło ujednorodnić system funkcjonowania laboratorium. Dzięki uporządkowaniu obiegu dokumentacji i usystematyzowaniu procedur postępowania zwiększyła się kontrola nad aparaturą badawcza, a dodatkowe procedury wzorcowania poprawiły pewność i dokładności wykonywanych pomiarów.

Akredytacja laboratorium przyczyniła się do poprawy jakości wykonywanych usług, a tym samym zmniejszenia reklamacji i usprawnienie pracy zespołu pomiarowego. Funkcjonowanie systemu jest kontrolowane okresowo przez niezależnych audytorów PCA (audyty zewnętrzne), a ich spostrzeżenia i uwagi są wykorzystywane dla jego dalszego doskonalenia