Komisja Metrologii

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. wygłoszono następujący referat:

Mgr inż. Paweł Jeleń (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki – absolwent), mgr inż. Witold Krieser (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki – doktorant), dr hab. inż. Stanisław Waluś (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Automatyki, Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania) Badania laboratoryjne termoanemometru z czujnikiem powierzchniowym

1. Wprowadzenie

Pomiary związane z przepływem substancji obejmują: pomiary prędkości, składowych wektora prędkości, rozkładu prędkości, strumienia objętości, strumienia masy, objętości i masy. Przyrządy służące do pomiaru tych wielkości to prędkościomierze (anemometry), przepływomierze i liczniki płynu. Przepływomierze najczęściej są dzielone według zasady działania. Ze względów eksploatacyjnych mogą być dzielone na inwazyjne i nieinwazyjne lub generacyjne i z dostarczaniem energii z zewnątrz.

Z metrologicznego punktu widzenia przepływomierze mogą być dzielone na całoprzewodowe i próbkujące. W przepływomierzach całoprzewodowych sygnał wyjściowy zależy od całego strumienia płynu przepływającego przez przekrój przepływowy, natomiast w próbkującym od prędkości średniej w wybranej powierzchni. Do wyznaczenia strumienia objętości lub strumienia masy wymagana jest znajomość współczynnika wzorcowania, który zależy od kształtu rozkładu prędkości i umiejscowienia czujnika mierzącego prędkość.

2. Przepływomierze masowe

Ze względu na rodzaj mierzonej wielkości przepływomierze można podzielić na masowe, objętościowe i z sygnałem wyjściowym zależnym od gęstości płynu. Do ostatnich należy przepływomierz zwężkowy, w którym znajomość gęstości jest potrzebna do wyznaczenia stłumienia objętości lub strumienia masy. Przepływomierzem objętościowym jest np. ultradźwiękowy lub elektromagnetyczny. Przepływomierze masowe to przepływomierze Coriolisa i cieplne. Za pomocą przepływomierza Coriolisa można mierzyć strumień masy dowolnego czynnika w dowolnych warunkach i jest on przepływomierzem całoprzewodowym. Przepływomierz cieplny często zawiera jeden czujnik termoanemometryczny umieszczony w określonym miejscu przekroju przepływowego i na podstawie jego sygnału wyjściowego, który zależy monotonicznie od prędkości i gęstości płynu,   oblicza się strumień objętości. Wielkością mierzoną przez czujnik jest gęstość powierzchniowa strumienia masy, która pomnożona przez pole przekroju przepływowego daje strumień masy. W przypadku mostka niezrównoważonego, w którego gałęzi jest opornik termoanemoetryczny zależność napięcia nierównowagi U od prędkości v może być opisana uproszczonym równaniem Kinga:

U2=A+Bvn                                                              (1)

gdzie: A i B stałe otrzymywane z wzorcowania czujnika, n – stała zależna od liczby Reynoldsa i wynosząca 0,4-0,6.

3. Pomiar czujnikiem powierzchniowym

Wśród przepływomierzy próbkujących można wyróżnić punktowe, odcinkowe i powierzchniowe. Jest to podział raczej ze względu na sposób opracowania wyniku pomiaru niż konstrukcję czujnika. Każdy, choćby najmniejszy czujnik ma określoną powierzchnię i wobec tego jest powierzchniowym. Jeżeli prędkość mierzona danym czujnikiem różni się na tyle od prędkości w centrum czujnika, że w danym zadaniu metrologicznym różnica może być zaniedbana, to dany czujnik nazywany jest punktowym. Strumień objętości qv wyznacza się ze wzoru:

qv=k A vc                                                               (2)

gdzie: A – powierzchnia przekroju przepływowego w rurociągu, k – współczynnik wzorcowania, vc – prędkość zmierzona za pomocą czujnika powierzchniowego.

4. Konstrukcja termoanemometru

Termoanemometr jest czujnikiem inwazyjnym, ale jego konstrukcja powinna być taka, aby mierzona nim prędkość była równa prędkości średniej w powierzchni odpowiadającej powierzchni czynnej czujnika, gdy czujnika nie ma. Czujnik umieszczony jest zwykle na końcu sondy, którą zanurza się na pewną odległość od ścianki rurociągu, aby wyznaczyć prędkości w określonych punktach przekroju przepływowego. Sonda z czujnikiem powoduje zmniejszenie powierzchni przekroju przepływowe i jej zmianę wraz z położeniem czujnika. Skonstruowano sondę, która jest walcem o wysokości większej niż podwójna średnica rurociągu i dzięki czemu efekt blokowania jest stały – niezależnie od miejsca, gdzie znajduje się czujnik i jest mierzona prędkość powierzchniowa. Położenie czujnika zmienia się za pomocą korby i odczytuje na podzielni, co pokazano na rys. 1.

Rys. 1. Termoanemometr

5. Wzorcowanie termoanemometru

Na stanowisku badawczym w Instytucie Automatyki była możliwa zmiana strumienia objętości w zakresie od 0,07 m3/s do 0,11 m3/s za pomocą klapy regulacyjnej. Odczytywano napięcie wyjściowe z termoanemometru i prąd wyjściowy z miernika ciśnienia różnicowego na kryzie ISA. Dla każdego położenia klapy dokonano 10 pomiarów. Wyniki pomiarów i obliczeń przedstawiono w tabeli 1.

| Położenie klapy | Liczba pomiarów | Uśr [V] | sUśr [V] | IΔp [mA] | sIδpśr [mA] | vm[m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 3,4402 | 0,0023 | 16,809 | 0,006 | 15,14 |
| 2 | 10 | 3,2041 | 0,0031 | 11,236 | 0,005 | 12,60 |
| 3 | 10 | 3,1121 | 0,0007 | 9,145 | 0,005 | 11,35 |
| 4 | 10 | 2,8955 | 0.0065 | 6,138 | 0,006 | 9,64 |

Tab. 1. Wyniki pomiarów  obliczeń dla wzorcowania termoanemometru: U – napięcie na wyjściu z termoanemometru, sUśr – odchylenie standardowe wartości średniej napięcia, IΔp – prąd na wyjściu wagi prądowej do pomiaru ciśnienia różnicowego, sIδpśr – odchylenie standardowe wartości średniej prądu, vm – prędkość średnia w czujniku (równa praktycznie prędkości maksymalnej w rurociągu

Na podstawie danych w tabeli 1 wyznaczono charakterystykę wzorcowania aproksymując ją prostą:

v=aU+b,						(3)

gdzie: a i b – współczynniki regresji liniowej, v [m/s] – prędkość średnia w powierzchni czynnej czujnika, U [V] – napięcie wyjściowe z termoanemometu.

Wartości współczynników wynoszą: a = 10,23 m·V/s, b = - 20,16 m/s. Następnie wyznaczono wariancje a i b i wariancja sr2 wynosi 0,01845 m2/s2, natomiast wariancja sa2 wynosi 0,4974 m2·V2/s2. W przypadku wyznaczania przebiegu funkcji wykonuje się zazwyczaj mało pomiarów, np. 10. Dla małej próby do obliczenia odchylenia standardowego należy zastosować rozkład Studenta, czyli obliczone odchylenie standardowe pomnożyć przez współczynnik tnα  odczytany z tablic dla liczby pomiarów n oraz poziomu istotności α. Do wyznaczania charakterystyki wykonano pomiary w czterech punktach i wobec tego n = 4. Dla  α = 0,05 wartość tnα =3,1824. Dla wartości średniej napięcia U = 3,183 V granica niepewności wyrażona odchyleniem standardowym jest najmniejsza i wynosi 0,1358 m/s. W tabeli 2 przedstawiono przykładowe niepewności graniczne pomiaru.

| U [V] | v [m/s] | sv [m/s] | tnα sv [m/s] | tnα sv / v |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,9 | 9,49 | 0,24 | 0,43 | 6,2% |
| 3,183 | 12,39 | 0,14 | 0,77 | 3,5% |
| 3,5 | 15,63 | 0,26 | 0,83 | 5,3% |

Tab. 2. Przykładowe niepewności pomiaru prędkości powierzchniowej termoanemometrem

6. Podsumowanie

Wykonano termoanemometr z czujnikiem powierzchniowym umożliwiający pomiar prędkości powierzchniowej w dowolnym miejscu średnicy rurociągu, która wynosiła 100 mm i równocześnie zachowując stałą wartość efektu blokowania.

Wyznaczona graniczna niepewność pomiaru prędkości była duża - można ją zmniejszyć wykonując wzorcowanie w większej liczbie punktów.  W Małej encyklopedii metrologii podano, że błędy termoanemometrów mogą wynosić od 0,5 do 10 % zakresu pomiarowego, wobec tego wyniki uzyskane podczas pierwszych badań można uznać za zadawalające.