Komisja Metrologii

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2009 r. wygłoszono następujący referat:

Dr inż. Janusz GUZIK (Politechnika Śląska, Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki) Aktywne imitatory rezystancji do wzorcowania megaomomierzy.

##### Wstęp

W praktyce wzorcowanie megaomomierzy, zarówno analogowych, jak i cyfrowych odbywa się z reguły za pomocą jednej z dwóch zasadniczych metod: metody bezpośredniej (a), mającej na ogół zastosowanie dla zakresu wzorcowanych wielkości nie przekraczających wartości 108Ω i wykorzystującej do tego celu nastawny rezystor wzorcowy o znanej wartości nominalnej i niepewności i metody pośredniej (b), której znanych jest kilka wariantów.

Np. metoda interpolacyjna, polega na wyznaczeniu błędów wskazań wzorcowanego megaomomierza analogowego w pojedynczych punktach skali megaomomierza na jednym (np. najniższym) zakresie, a następnie – przy założeniu co do liniowości skali megaomomierza – odpowiedniej interpolacji, przy znajomości wartości błędu tylko w jednym punkcie skali wyższego zakresu.

Inną metoda z kolei bazuje na przekształceniu typu „gwiazda-trójkąt”, kiedy to zamiast rezystora wzorcowego na wejście sprawdzanego megaomomierza podłącza się układ złożony z trzech rezystorów imitujących dużą rezystancję, np. w zakresie  powyżej 108Ω.

W niniejszej pracy przedstawił koncepcję aktywnej imitacji dużych rezystancji RHI−LO→∞, z wykorzystaniem do tego celu źródła napięcia stałego o wartości e (rys.1). Dla EW−e>0 i przy e→EW teoretycznie wartość imitowanej rezystancji RHI−LO→∞, co wynika bezpośrednio z oczywistej zależności:

RN12=EW⋅RW+e⋅RNAEW−e,                     	                             (1)

gdzie: EW,RW - parametry wzorcowanego megaomomierza (widziane z zacisków

HI−LO)  zastąpionego dwójnikiem Thevenina, e,RNA 	- parametry imitatora rezystancji.

HI

Megaomomierz

GND

LO

Rys. 1. Aktywna imitacja rezystancji RHI−LO=f(e) w układzie z źródłem napięcia e

Zaletą prezentowanej  koncepcji imitacji rezystancji jest prostota, wadą natomiast - konieczność spełnienia relacji EW−e>0.

Podstawowe zależności teoretyczne

Na rys.2a,b zamieszczono dwa warianty ((A) i (B)) aktywnych imitatorów rezystancji z zastosowaniem konwerterów U/U z optoizolacją o współczynniku wzmocnienia równym: k=eu.

HI

Megaomomierz

GND

LO

HI

Megaomomierz

GND

LO

a)									b)

Rys. 2. Warianty (A) (a) i (B) (b) układów aktywnych imitatorów rezystancji

z zastosowaniem konwerterów U/U z optoizolacją

Dla obydwu wariantów (A) i (B) imitatorów wg rys.2a,b wartość prądu IM płynącego w obwodzie pomiarowym megaomomierza (dla RW=0)określa następujący wzór:

IM=v−eRM+RNB=EWRNA+RM+RNB⋅(1+k)−dlawariantu(A) ,    (2)

gdzie: RM -  rezystancja obwodu pomiarowego (HI−LO) megaomomierza. Wtedy to odtwarzana przez imitator wartość rezystancji RHI−LO=EWIM jest równa: RHI−LO=RNA+RM+RNB⋅(1+k)−dlawariantu(A).  		    (3)

Z wzoru (3) wynikają dwa sposoby realizacji liniowej nastawy wartości rezystancji RHI−LO, tj. za pomocą zmian 0≤RN2<∞ lub 0≤k<∞. Dla każdego z tych sposobów można uzyskać teoretyczne spełnienie relacji: RHI−LO→∞, jednakże korzystniejszym pod tym względem jest wariant (B) układu imitatora (zwłaszcza dla RNC<<RNA).

Wyniki badań

W celu sprawdzenia przydatności analizowanych wariantów ((A) i (B)) aktywnego imitatora rezystancji wg rys.2 do wzorcowania w pomiarach zastosowano megaomomierz typu DI-2000M pracujący na zakresach pomiarowych 20MΩ i 2000MΩ (o niepewności własnej: ±(2% wartości mierzonej  +5cyfr)) i wyznaczonej doświadczalnie wartości rezystancji RM(20MΩ)=0,007MΩ i RM(2000MΩ)=0,032MΩ.

W pomiarach wykorzystano konwerter U/U z optoizolacją typu  EVA-4360 firmy FRAMED o następujących parametrach (por. rys.2):  u=(0÷50)mV, e=(0÷10,000)V,k=200,00, rezystancji wejściowej RWEuu=10MΩ i rezystancji wyjściowej RWYuu=100Ω.

Odpowiednie przebiegi charakterystyk postaci RHI−LO=f(RNB) dla wariantów ((A) i (B)) imitatorów rezystancji przedstawiono na rys.3.

Rys. 3. Doświadczalne i teoretyczne charakterystykiRHI−LO=f(RNB)

Z analizy przedstawionych charakterystyk (rys.3) wynika, że zgodnie z wzorem (3), zastosowanie konwerterów U/U z optoizolacją o wzmocnieniu k pozwala na uzyskanie liniowej nastawy imitowanej rezystancji  RHI−LO (tu: względem rezystancji RN2 lub współczynnika wzmocnienia k). Należy jednak przy tym zauważyć, że co prawda wariant (B) imitatora - w porównaniu z wariantem (A) - umożliwia praktycznie (1+RNARNC)−krotne poszerzenie górnego zakresu imitowanej rezystancji RHI−LO, ale wiąże się to z wzrostem wartości niepewności u(RHI−LO), silnie zależnej od wartości tego stosunku (por. wzór (4)). Należy przy tym rozważyć minimalizację tej niepewności, np. przy założeniu istnienia odpowiednich relacji pomiędzy wielkościami wpływowymi RNA,RM,RNB,k,RNC układu imitatora.