KOMISJA METROLOGII

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2010 r. wygłoszono następujące referaty:

Dr inż. Janusz GUZIK, doc. w Pol. Śl. (Politechnika Śląska, Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki) – pt. „Metoda minimalizacji współczynnika strat dielektrycznych wzorców pojemności elektrycznej”.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych do pomiarów pojemności realizuje się najczęściej metodą bezpośrednią, podłączając do obwodów wejściowych przyrządu kondensator wzorcowy, odtwarzający ściśle określoną wartość pojemności C. W praktyce, minimalizacja wartości współczynnika strat dielektrycznych tgδ wzorców pojemności (dla ściśle określonej częstotliwości f) jest możliwa na drodze odpowiedniego doboru izolacji wzorca, co na ogół pozwala uzyskać wartości tgδ nie mniejsze niż 10-5 – 10-6 .

Dalsze zmniejszenie wartości tgδ na drodze „materiałowej” nie jest już możliwe i wtedy należy poszukiwać innych dróg spełnienia relacji tgδ→0.

W dalszym ciągu w pracy posłużono się ogólnym schematem połączeń wzorca pojemności elektrycznej wg rys.1a, gdzie symbolem Eg oznaczono wartość napięcia wymuszającego w układzie przepływ prądu I, natomiast RM - jest rezystancją wewnętrzną obwodu wejściowego miernika, współpracującego z analizowanym wzorcem pojemności.

a)

b)

Rys.1. Ogólny schemat połączeń bezstratnego wzorca pojemności (a) i jego realizacja

za pomocą impedancji Z1,Z2,Z w układzie typu T (b)

Wówczas, dla takiego sposobu połączenia, impedancję Z12”widzianą” z zacisków

HI – LO (por. rys.1a) opisuje znana zależność, wynikająca z przekształcenia „gwiazda-trójkąt”: Z12=Z1+Z2+Z1Z2Z ,  gdzie: Z1,Z2,Z - znane wartości impedancji „gwiazdy” (rys.1b). Spełnienie warunku tgδ=0 skutkuje, gdy Re[Z12]+Rm=0, a wtedy  obowiązuje relacja: Re[Z1⋅Z2Z]<0 , czyli 90ο<ϕ1+ϕ2−ϕZ<270ο,  gdzie: ϕ1;ϕ2;ϕZ są kątami fazowymi odpowiednich impedancji Z1;Z2;Z.

W dalszym ciągu w pracy przeanalizowano dobór impedancji Z dla wariantu układu  bezstratnego wzorca pojemności elektrycznej wg rys. 1b o impedancjach Z1=R1+1jωC1 , Z2=R2 i Z=a+j⋅b. Dla tgδ=0 obowiązuje zatem równość:  R1+R2+aR1R2−bR2ωC1a2+b2=0, której rozwiązanie prowadzi do rozwiązania równania kwadratowego względem parametru b:a2+b2+2ma+2nb=0,  przy czym: m=R1R22⋅(R1+R2)  i   n=−R22⋅ωC1(R1+R2).

Relację  a2+b2+2ma+2nb=0 można wtedy przedstawić w postaci okręgu na płaszczyźnie zespolonej a;jb (rys.2)  i wtedy środek okręgu opisują współrzędneO (−m,−n), a promień okręguξ ma postać:   ξ=m2+n2.

amax

jb

a

0

ξ

bmin

bmax

O

Rys.2. Graficzna ilustracja relacji a2+b2+2ma+2nb=0

Weryfikacja przyjętej koncepcji minimalizacji wartości tgδ była następująca. Dla zestawionego modelu wzorca pojemności dla wartości poszczególnych elementów R2=R=a=10;1000 Ω,C1=50nF;tgδ1=ωR1C1≈10−4 poprzez zmianę wartości indukcyjności L=bω przy niezmiennej wartości częstotliwości pomiarowej f=ω2π=1000 Hz uzyskiwano eksperymentalnie relację tgδ=0. W dalszym ciągu na rys. 3a,b zamieszczono charakterystyki zmian tgδ=f(L) uzyskanych na drodze obliczeniowej i pomiarowej dla dwóch wartości rezystancji R2=R=10;1000 Ω .

a)

tgδ x 100

b)

tgδ x 100

Rys. 3.  Charakterystyki zmian tgδ=f(L) uzyskane na drodze obliczeniowej i pomiarowej dla wartości rezystancji:R2=R=10 Ω (a)  i R2=R=1000 Ω (b)

Z porównania charakterystyk wg rys.3a,b wynika poszukiwana określona zbieżność tgδ→min, przy czym wadą zaproponowanej metody minimalizacji wartości współczynnika strat dielektrycznych tgδ wzorca pojemności jest ujemny błąd systematyczny δC odtwarzanej przez wzorzec wartości pojemności C, który łatwo uwzględnić wprowadzając odpowiednią poprawkę.